## Zapytanie ofertowe dot. sprawy nr FL.251.802.2025.AGB.BAK

Kwalifikacja aparatu GC Perkin Elmer Clarus 500 Turbomatrix HS40 z wymianą zużywalnych części

- Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

strona internetowa: https://ichp.lukasiewicz.gov.pl

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest kwalifikacja aparatu GC Perkin Elmer w budynku nr 13 na terenie siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8.

- Zakres zadań przed kwalifikacją:

- należy wykonać przegląd zużycia części zużywalnych oraz kontrolę szczelności układu gazowego, kontrolę układu elektrycznego, kontrolę przepływu gazów roboczych dozownika i detektora (i ewentualna kalibracja), kontrolę układów mechanicznych chłodzenia, kontrolę czujników optycznych: obecności wiali, magazynów wiali, podnośników wiali,

- należy wykonać wymianę linii transferowej pomiędzy GC i autosamplerem headspace,

- należy wykonać wymianę igły w autosamplerze headspace wraz z jej dostawą (część oryginalna producenta Perkin Elmer o numerze katalogowym B4000011),

- Kwalifikacja:

- W ramach kwalifikacji dostawa oryginalnych części zamiennych firmy Perkin Elmer: ferule grafit/vespel 1/16” o średnicy wewnętrznej 0,4mm do instalacji kolumny do dozownika ww. urządzenia (opakowanie 10 szt. o numerze katalogowym: 09920104

- W ramach kwalifikacji dostawa oryginalnych części zamiennych firmy Perkin Elmer: ferule grafitowe 1/16” o średnicy wewnętrznej 0,8mm do instalacji kolumny do dozownika ww. urządzenia (opakowanie 10 szt. o numerze katalogowym: 09920141)

- Kwalifikacja – czynności kwalifikacyjne:

- Kontrola temperatury pieca 50°C, 150°C, 250°C – dokładność, Sprawdzenie stabilności wskazań przy temp. 150 °C

- Kontrola dokładności ciśnienia kolumny, stabilności i szczelności

- Test powtarzalności nastrzyku GC: czas retencji, powierzchnia piku, wysokość piku

- Test liniowości detektora

- Test powtarzalności nastrzyku GC HS: czas retencji, powierzchnia piku, wysokość piku

- Test przeniesienia dla GC HS: powierzchnia piku, wysokość piku

- Test przeniesienia pozostałości dla GC: powierzchnia piku, wysokość piku

- Kontrola temperatury pieca HS 80°C, 150°C – dokładność

- Dokładność i stabilność przepływu gazów detektora FID: Powietrze – 450mL/min, wodór – 45mL/min

- Kontrola temperatury dozownika 150, 250°C

- Kontrola temperatury detektora 200, 250°C

- Dokładność przepływu splitu: 20ml/min., 60ml/min

- Stabilność przepływu splitu: 20ml/min., 60ml/min

- Kwalifikacja – wykonanie

- Kwalifikacja wykonana przy użyciu oprogramowania zainstalowanego u Zleceniodawcy

- Możliwość zgłaszania roszczeń do wykonania usługi przez Zleceniodawcę w ciągu co najmniej dziewięćdziesięciu (90) dni od wykonania Usługi w przypadku niestarannego lub nieodpowiedniego wykonania kwalifikacji aparatu lub wymiany jego części. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie maksymalnie 7 dni.

- Wszystkie czynności kwalifikacji muszą być opisane w sposób zrozumiały wraz z założonymi kryteriami akceptacji zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Wykonanie czynności kwalifikacyjnych muszą być udokumentowane w raporcie z kwalifikacji przekazanej do akceptacji Zamawiającemu i dostarczone w formie papierowej

- Kwalifikacja ma być wykonana przy użyciu wzorców/odczynników o potwierdzonej jakości odpowiedniej do zamierzonego testu, będących w dacie ważności co zostanie potwierdzone w certyfikacie producenta danego wzorca/odczynnika

- Powyższe czynności zostaną wykonane przy użyciu certyfikowanych/wzorcowanych urządzeń w zakresie odpowiednim do zamierzonych celów

- Dostawa obejmuje transport ww. części do bezpośredniego użytkownika, montaż i instalację, przeprowadzenie kwalifikacji w miejscu: Rydygiera 8. 01-793 Warszawa

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Kwalifikacja musi być poprzedzona akceptacją dokumentacji OQ

- Kwalifikacja musi być oparta na dokumentacji producenta urządzenia: Perkin Elmer

- Kwalifikacja musi być przeprowadzona przez pracownika serwisu posiadającego aktualne potwierdzenie szkolenia z obsługi serwisowej ww. urządzeń wydane przez producenta urządzenia. Wymagany jest dokument potwierdzający, że pracownik/serwisant ma kompetencje by skwalifikować dane urządzenie

- Niezbędnym wymogiem jest, aby pracownik serwisu posługiwał się językiem polskim w takim zakresie, który zapewnia pełną i jednoznaczną komunikację z Zamawiającym. Znajomość języka polskiego powinna gwarantować prawidłowe zrozumienie wszystkich przekazywanych informacji, instrukcji oraz wymagań, a tym samym umożliwiać należyte i kompletne świadczenie usługi serwisowej

- Wraz z ofertą należy przedstawić certyfikat ukończenia szkolenia u producenta urządzenia dla wyżej wymienionego aparatu, dla osoby wykonującej usługę. Osoba lub osoby uprawnione do przeprowadzenia usługi, muszą zostać wskazane w formularzu ofertowym.

- Termin wykonanie zadanie:

Na wykonanie zadania zamawiający przewiduje 4 tygodni od daty udzielenia zlecenia.

- Termin i sposób składania ofert:

a) Termin: oferty należy złożyć do 2 października 2025r. do godz. 12:00.

b) Ofertę oraz pytania należy przesyłać na adres e-mail: anna.gogloza@ichp.lukasiewicz.gov.pl.

- Oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty (netto oraz brutto), datę sporządzenia, warunki płatności.

- Kryteria wyboru najkorzystniejszej ofert:

a) Cena za wykonanie - 100%

b) Sposób oceny ofert na podstawie ww. kryteriów:

c)  w ramach kryterium Cena za wykonanie:

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

C = (Cmin : Cb) x 100%

C – wartość punktowa ceny brutto

C min – cena najniższa

Cb	– cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najniższą cenę oraz będzie spełniała wszystkie wymogi Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym

- Inne informacje:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi oferentami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy/zlecenia bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

- Zamawiający będzie porównywał ceny netto.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz ich uzupełnienia.

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy